S-4700完全停止手順（停電時を含む）

１．OBJ APTをオフ、１０分まつ

２．通常時の停止作業（高圧オフ、Gun Valve Close）

３．DisplayとEOをオフ

４．Turboをオフ（回転数がゼロとなり、LEVITATIONを確認）

５．EVAC Powerをオフ

６．IP１−３をオフ（本体テーブルの排気系操作パネルの蓋を開けたところにスイッチあり。オフで自動的にバッテリーへと切り替わる）

７．Mainブレーカーをオフ

８．冷却水H2Oをオフ

復帰手順

１．冷却水H2Oオン

２．Mainブレーカーをオン（白ボタンを押し込み、Power Switchをおしながら）

３．IP1-3をオン

４．EVAC　Powerをオン

５．Turboをオン（もしSCがAirであれば、SC側にスイッチをたおし、手動バルブをあける）

６．EOをオン

※急な停電の場合は停止手順の１−６の状態にしてから復帰手順を行う。

（2014.6.14, MY）