3D-SEM Hitachi S3500 簡易マニュアル

作成日：2014年3月4日

作成者：鈴木 誠也

装置の立ち上げ

- 窒素ガスのバルブを開ける。

- EVACパネルのキースイッチをSTARTまで回す。回した後はONに戻る。

- PCディスプレイ→PC-SEMをクリック。

Enter Login：SU3500、Password：なし

- EVACスイッチが点滅から点灯になるのを待つ。

試料のセット

- 粉末試料や水分・油分を含む試料を使用する場合は、ブロワーで十分乾かす。

- PCディスプレイに表示されるダイアログ内の [AIR] ボタンをクリック。

電子音が3回鳴り、その後ピー音の後にAIR点灯で大気開放完了（約3分）

- 試料を試料ホルダーにセットし、試料の最も高い位置が高さゲージの“0 mm”の位置になるように調節ネジとロックリングを調節する。

＊試料が厚く、“0 mm”位置に調節できない場合は、“0 mm”に対する高さを	　読み取る

- オペレーションパネルの観察タブの真空モードで、試料を観察する真空モードを選択（高真空or低真空等）。

- [試料交換]ボタンをクリックし、観察試料設定ダイアログを表示。

- ダイアログ右下の試料ホルダリストから【6】でセットした試料台サイズを選択。

- [次へ]ボタンをクリック。

- モニターに表示された試料台上部の◯印をドラッグして、【6】で読み取った試料高さを設定し、[次へ]ボタンをクリック。

- 試料室が大気圧になったら、ステージ側面の取っ手を両手で持ち、ステージが完全に泊まる位置まで引き出す。

- [ステージ移動]ボタンをクリックし、ステージを上限位置まで移動させる。

- ステージに試料ホルダーをセットする。

- 試料と試料室内のチェックゲージの間隔が1 mm程度あることを確認し、慎重にステージを試料室にゆっくり挿入する。

- ステージ挿入後、[EVAC]ボタンをクリックして試料室を真空排気。

観察

- [条件設定]ボタンをクリックし、観察条件を選択。

- 真空排気が完了すると画面左上の[スタート]ボタンがアクティブ（黒色）になる。

- 画面左上の[スタート]ボタンをクリックし、SEM観察を開始。

- 明るさ（AUTO☀マーク）、フォーカス（AUTO▼マーク）の順に自動調整を行う。

- スキャンスピードを選択（低真空観察時はSlow2またはSlow1）。

- トラックボールを使用して観察したい視野を探す。

- 非点補正を行う（STUGMA/ALIGNMENTのX/Yつまみで調整又は自動調整）。

- [CAPTアイコン]をクリックして画像を保存。スキャン完了時に保存先・ファイル名を入力。

立ち下げ

- 画面左上の[ストップ]ボタンをクリックして電子ビームを止める。

- リボン部→試料交換タブ→ [観察終了]ボタンをクリックして試料室を大気にする。

＊続けて他の試料をセットして観察する場合は[AIR]ボタンをクリック

- 大気開放完了（電子音が3回鳴り、その後ピー音の後にAIR点灯）の後、ステージを完全に引き出す。

- ステージから試料ホルダーをはずす。

- 試料を回収する。

- ステージを試料室に挿入し、[EVAC->終了]ボタンをクリック。

- 真空排気完了まで待つ（真空排気完了時、ブザーが1回鳴る）。

- EVACパネルのEVACスイッチが点灯していることを確認。

- PCをシャットダウンし、コンピュータの電源が切れるのを待つ。

- キースイッチをOFFにする。

- 窒素ガスのバルブを閉じる。

[メンテナンスについて]

フィラメント交換

- [ストップ]ボタンをクリックし、電子ビームをOFFにする。

- リボン部→試料交換タブ→ [AIR]ボタンをクリックして試料室を大気にする。

- フィラメントが冷えるまで大気開放してから30分待つ。

- 手袋を着用する。

- 鏡体上部の電子銃部を左に傾けて開き、鏡体からフィラメント部組を取り外す。

- フィラメント部組からウェーネルトをはずす。

- 脱脂綿を巻いた竹楊枝などを用いて、ウェーネルトの中心穴をクリーニングする。

①ピカール（金属研磨剤等）で擦る

②からぶきする

③エタノールで油分を拭き取る（又は超音波洗浄）

④ブロワーでしっかり乾燥させる

- 何ものっていない試料台をセットする。

- ステージを挿入し、[EVAC]ボタンをクリックして試料室を真空排気。

- 対物稼働しぼりの位置を“0”にする。

- 通常使用する加速電圧（ex. 5V）、スポット強度（ex. 50）に設定。

- WDは5 mm、倍率は100倍にする。

- [スタート]ボタンをクリック。

- 画像が見えたら、明るさ、フォーカスを自動調整する。

- [軸調整]ボタンをクリックし、[オールリセット]をクリック。

- 軸調整ダイアログの[ビーム調整タブ]を選択。

- フィラメントの「中」を選択し、[ビーム調整オート]ボタンをクリック。

- ビームアライメントブロック内のビーム水平をクリック。

- STIGMA/ALIGNMENTつまみで画像が一番明るくなるように調整。

- 軸調整ダイアログを閉じる。

- 対物稼働しぼりをNo.3にし、アパーチャーをクリック。

- ゆれがとまるように（倍率：10 k）対物稼働しぼりのX及びYつまみを調整する。

- 明るさ、フォーカスを自動調整して完了。

コンプレッサーの水抜き（1～3ヶ月に一度行う）

- [ストップ]ボタンをクリックし、電子ビームをOFFにする。

- バルブ下部に水を入れる容器（またはキムタオル等吸水できる繊維）を設置する。

- コンプレッサー下部の金色のバルブを開ける。

- 0.3 MPa以下になるとコンプレッサーが作動するので、バルブを一旦閉じる。

- 圧力が0.4 MPa以上になりコンプレッサーが停止したことを確認し、バルブを開けて再度水抜きを行う。水が出なくなるまで以上を繰り返し行う。

ロータリーポンプのオイル交換

- ロータリーポンプのオイル交換も必要であれば行う。ロータリーポンプは本体背部にある。