AFM測定手順マニュアル

作成者：鈴木

作成日：2010/4/10

Tapping mode AFM procedure (Digital Instruments)

装置外観

AFM本体			　　 AFM背面

スキャナ(E)

ヘッド

ヘッド正面			　　 ヘッド背面

カンチレバーマウント（面A）	　　 カンチレバーマウント（面B）

手順

- AFMのビニールカバーを取り去る

- 手袋を装着

- 本体モード切り替えスイッチをTM AFMに合わせる

- 電源ＯＮ（ＰＣの右側にあります）

ヘッドの取り外し

- ヘッドの背面から出ているケーブルをSPMベースのコネクタから取り外す

- ヘッドを押さえながら、左のスプリング、右のスプリングの順に取り外し

- ヘッドを取り外し、キムワイプの上へおく

サンプルのセット

- サンプルを円盤状のホルダに取り付け（カーボンテープ等で接着）

- サンプルをスキャナ上部へ乗せる

カンチレバーのセット

- ヘッド背面のネジを緩める

- カンチレバーマウントの棒部分を持って引き抜く（棒以外の部分には触れない）

- ボタンが底面（面Aが下）にくるようキムワイプ上へカンチレバーマウントを注意深く置く

- カンチレバーマウントの金属部を押し付けてボタンを押し板状バネを浮かせる

- カンチレバーを溝に滑り込ませる

- 押し付けていた手を離し、カンチレバーが溝にぴったりと合うように微調整

- カンチレバーマウントのボタン面（面A）を上面にしてヘッドに滑り込ませ、ヘッドの凸部とマウントの凹部がぴったり合うように位置を調整

- ヘッド背面のネジをしっかり締めてカンチレバーマウントを固定

ヘッドの取り付け

- スキャナの粗調整スクリュー（①・②両方）を右に回し、サンプルがカンチレバーと衝突しない程度にヘッドの装着位置を上げておく

上昇

①

②

- ヘッドをスキャナ上部へと乗せて、スキャナの凸部とヘッドの凹部がぴったりと合う位置に固定する

- ヘッドを押さえながら、左のスプリング、右のスプリングの順に取りつける

- ヘッドの背面から出ているケーブルをSPMベースのコネクタへ取りつける

レーザの調整

- ライトをAFM直上から照らす（high）

- 単眼顕微鏡を覗きながら、レーザダイオードＸポジショナとＹポジショナを移動させて、総受光量が最大になるよう調整する

Yポジショナ

Xポジショナ

総受光量

- スポットの位置をカンチレバー先端に合わせる

- 白紙をディテクターの手前に差し込みスポットの形状が楕円になるように、Xポジショナを調整

- ライトの電源をOFFにする

カンチレバーのチューニング

- パスワード無しでログイン（PC）

- ナノスコープへのショートカット  をダブルクリックして起動

- Real-timeアイコン  をクリック

- アイコンまたはクリック

- (Tap 300 Alの場合) Start freq.: 200 kHz, End freq.: 400 kHz を入力しAuto tune をクリック

- 以下のような波形が見られれば次のステップへ、波形が悪い場合はカンチレバーの取り付け（または交換）からやり直す

Qカーブ

アプローチ

- ライトの電源をONにする

- 単眼鏡を覗きながら、スキャナの粗調整スクリュー（①・②）及びモータコントロールスイッチ（③）でスキャナの高さを調整して、カンチレバーと表面がぶつからないギリギリまで近づける（試料が鏡面の場合は試料側にカンチレバーの反射像が写るのでこれを参考にすると良いが、試料が鏡面でない場合には注意が必要）

③

※ヘッドは水平からやや前傾、また左右のバランスは並行にしておく

- ライトの電源をOFFにし、単眼鏡を机の下に下ろす

測定

- X,Yオフセットを0.00、Z limit を最大に設定

- スキャン範囲、スキャン速度、測定ビット数を設定

（Eスキャナの場合, scan range: 2 μm, scan speed: 1 Hz）

- I gain, P gain の初期値を設定(ex, I = 0.2, P = 0.2)

←アプローチ前の画面

- Engage  アイコンをクリック

←アプローチ中の画面

- 走査が始まるまで待つ

- 走査が始まったら、Scope mode  をクリックする

- Data scale を調整し、Height と Amplitudeの両方が枠内に収まるようにする

- 表面形状が現れている場合には、Amplitude setpoint の値を少し大きく（値入力欄をクリックして右矢印を押して少しずつ）して表面形状がAmplitude のスキャンが行きと帰りで上下対称に、Heightが行きと帰りで一致する最大のAmplitude setpointに設定する。

- 表面形状が現れていない場合にはAmplitude setpoint を下げて行き、表面形状が読み取れる最大のAmplitude setpointに設定する

- この状態でI gain, P gain を発振しない程度に大きくする（I gain =P gainでよい）

スコープ像

- 測定箇所を変える場合は右ウインドウの offset を左クリックし、測定画面内で中心にした場所へ十字を移動させて右クリック。Execute を押して実行（Clear を押すとキャンセル）

- Zoom in, Zoom out もoffset と同様の走査で行える

- 測定した箇所が決まったらCapture を押す。すると左画面下部の表示が次のスキャンからONになる。保存後のファイル名が左画面下部のFile:以下に示される。あらかじめ画面上部のCaptureタブ中のFilenameで保存するファイルの名前を指定しておくと良い。スキャンが完了するとこの表示がDoneになり画像が保存される。

- Capture ONの状態でスキャン条件を変更してしまうとCapture がNext に変更され現在スキャンしている像の保存が中止される。再度Capture を押すと表示がForcedに変更され、現在スキャンしている画像を取り込むことが可能となる

- 保存した画像は左画面右上のアイコンをクリックし、ファイルを指定することで確認できる。画像処理にはFlattenを用いると良い。

測定中の画面（参考）

Capture状態の表示

測定の終了

- 測定が終了したら withdraw を５回クリックする

- 左右の粗動スクリューネジを十分に上げる

- ヘッドの取り外しを行う（前述を参照）

- サンプルを取り外す

- ヘッドを取り付ける（前述を参照、但しヘッドの背面のケーブルは接続しない）

- PCをシャットダウン

- ディスプレイに ”It is now safe to turn off your computer” が表示されたらPC右手の電源をOFF

- ビニールのカバーを本体に被せて終了